惠州市第三人民医院意向采购项目需求书

- 采购内容

| 序号 | 标的名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 快速自动组织脱水机 | 1 | 台 |
| 2 | 腹腔镜目镜 | 1 | 台 |
| 3 | 电动手术台 | 1 | 张 |
| 4 | 高频手术设备 | 1 | 台 |
| 5 | 无影手术灯 | 1 | 台 |
| 6 | 牙科手机清洗注油无菌一体机 | 1 | 台 |

- 二、主要功能或技术参数要求概述（不可偏离项前加*，重要参数前加▲）

快速自动组织脱水机

1.设备全封闭式处理、无污染，采用大理石台面耐酸碱、防腐蚀、易于清洁。

2.配置：立式双缸设计，试剂缸、浸蜡缸各一个，每个脱水篮可以放置≥60个包埋盒，快速轮转可同时处理≥120个包埋盒。

3.试剂缸：能实现3种试剂自动抽排，试剂可重复使用，杜绝一次性试剂的浪费现象。

4.系统实现试剂和石蜡的智能计数功能，防止人为计数出错，保证试剂和石蜡的使用效果。

5.浸蜡缸：能实现三缸石蜡自动抽排，具备智能石蜡自动清洁、全自动排蜡、全自动换蜡功能。无需额外使用二甲苯、酒精清洗处理缸。

6.工作方式：超声波功能，半潮汐和全潮汐式混匀，并可以常压、正压、负压交替的方式进行脱水，气路气压可以达：正压≥30kPa，负压≤-30kPa。

7.≥12寸的高清触摸屏电脑，便于操作。设备自带三色指示灯，显示机器运行状态，红色指示灯表示设备故障报警，黄色指示灯表示当前程序已完成待处理，绿色指示灯表示设备正常运行。

8.客户通过远程APP可实时掌握设备状态。同时具有智能操作系统，运行前可对设备温度、压力、液位、管道堵塞进行智能检测，具备预热功能，能提前融蜡。

9.配备智能PID温控系统，并自带降温冷却装置，防止温度上升过高、过快而损害组织。

10.使用列阵层级式脱水篮筐，让组织与试剂及石蜡间交换更快速、更充分。每层包埋盒间距≥5mm，包埋盒以间隔、平铺式摆放，让每个组织得到同样的处理。

11.设备自带活性炭处理装置，净化过滤废气。

- 腹腔镜目镜

- 视野方向30度；

- 直径10mm；

- 非球面全屏图像，视野清晰；

- 周边图像无任何失真，视野周边不扭曲, 广视野，景深长；

- 可高温高压消毒，耐高温高压灭菌

- 联合主机系统可以实现窄带成像，进行早癌筛查

电动手术台

1.满足创伤、脊柱、关节及其他学科的多科室手术需求.

2、满足骨盆手术专业体位固定、术中精准牵引治疗操作、患者术中安全护理的三位一体综合手术操作配套。

3、满足创伤外科：骨盆创伤重建术的术中高强度量化精准牵引与复位操作、开放性创伤复位手术操作

4、其他应用：关节置换、脊柱内固定、异物定位、联合成像、血管手术、局部支气管造影、心脏血管造影、导管放置、起搏器植入、常规外科手术应用

5、可以整合术中影像设备（3D-C臂、O-Arm）、实时手术导航定位系统，及配备术中定位超声影像功能模块，实现100%无障碍透视成像；

6、具备侧位柱式可升降调节会阴柱、俯卧位可透视会阴柱、仰卧位多向调节会阴柱，实现骨盆各种体位选择；

7、可以实现KOCHER-LANGENBECK入路选择，具备脚部悬挂式固定装置并根据术中需要实现术腿的任意角度固定；

8、具备多功能精准牵引弧，通过远程机械控制实现会阴柱的移动、升降、横向调节，及术侧髋关节的精准牵引力控制，；

9、具备温感减压的俯卧位患者支撑固定系统，譬如男性专用的开孔式设计，实现安全的术中护理。

高频手术设备

1、适用范围：配合单、双极附件处理组织切割和凝血。

2、输出功率≥300W。

3、▲输出频率≥434KHz。

4、输出特性：浮地式（隔离式）输出。

5、CF型设备/防除颤器，可用于心脏类手术，可防除颤器放电。

6、主机采用智能组织感知技术（TissueFect）：具备自动调节技术，可控制所有的模式和效果。控制主机输出恒定电流，恒定功率，恒定电压；减少电容耦合及视频干扰，最大限度减少火花发生。

7、▲显示屏：液晶触摸屏。

8、系统设置：具备系统选择，维修记录，错误记录，语音选择等功能。

9、具备病人回路电极监控器（REM）系统，降低负极板烫伤风险；

9.1、监测阻抗范围：5-135欧姆，访问电流<100μA；

9.2、当监测到接触电阻较初始电阻增大40%（以较小值为准）时，REM报警系统启动，同时高频电刀输出停止。

10、▲单极切割模式≥二种：纯切，混切；

10.1、纯切：功率1-300W，峰值电压1287V；

10.2、混切：功率1-200W，峰值电压2178V。

11、智能模式：功率1-200W，峰值电压2178V；

11.1、智能模式功能：将止血与分离结合在一起，减慢移动速度以提高止血效果，或加快移动速度以实现快速切割效果；

11.2、智能模式器械：具备三按钮刀笔；

12、可启动切割功能；

13、可启动止血功能并同时提供切割；

14、可启动凝血功能；

15、器械上双滑块控件：通过滑动控件，在无菌区调整模式和功率输出。

16、▲单极凝血模式≥三种：软凝，电灼，喷凝；

16.1、软凝：功率1-120W    峰值电压264V；

16.2、电灼：功率1-120W    峰值电压3448V；

16.3、喷凝：功率1-120W    峰值电压3932V；

16.4、双路输出电灼：功率1-120W，峰值电压3448V；

16.5、双路输出喷凝血：功率1-120W，峰值电压3932V。

17、▲普通双极模式≥三种：精确，标准，宏；

17.1、精确：功率1-70W，峰值电压284V；

17.2、标准：功率1-70W，峰值电压415V；

17.3、宏：功率1-70W，峰值电压530V。

18、FT双极模式≥三种：低，中，高；

18.1、低：功率1-15W，峰值电压133V；

18.2、中：功率16-40W，峰值电压214V；

18.3、高：功率45-95W，峰值电压462V。

19、精确模式、标准模式和宏模式与低模式、中模式、高模式是不一致的；每一个双极模式和效果都有它的独特输出。

20、演示模式：具备演示模式功能，方便教学或检修。

21、排烟系统：具备排烟系统连接功能。

22、心电图（EKG）消隐功能：提供互连线插口，用于向心电图设备发送信号。

23、以太网：对设备执行维修操作。

24、USB连接：对设备进行维修操作。

25、氩气发生器连接：具备连接同品牌氩气刀功能。

26、脚踏开关连接：可同时连接①单极脚踏开关②双极脚踏开关③三踏板脚踏开关（智能模式）。

无影灯

功能要求：综合性能优异，采用高质量灯泡，使得无影灯达到高亮度的同时，还可以保持较好的色温、色彩还原指数，无影效果好，有效缓解医生的视觉疲劳，提高手术效率和质量。能达到真正的冷光源，灯盘设计，温升更低、超长寿命得以良好保障，维修率低，极大地降低了手术室后续使用和维护的成本费用。灯盘直径小于70cm，灯盘小，重量轻，不影响层流净化，发光效率高，移动轻巧，定位准确。

配置要求：灯头1个；中心轴1个；底盘防尘罩  1个；可消毒手柄1个；弹簧旋转臂1个。

牙科手机清洗注油无菌一体机

- 容积：	≥2L

- 材质：	06Cr19Ni10(SUS304)及以上

- ▲设计压力：	-0.1/3.5 Mpa

- 设计温度：	148℃

- 使用寿命：	≥8年/16000次循环

- ▲主体保温：	粘胶纤维保温层

- ▲腔壁加热	覆膜式加热

- ▲测试接口：	≥标准Rc1/4验证口

- 门数量：	≥单门

- 门板	拉伸门板，材料厚度≥2mm；

- 材质：	06Cr19Ni10(SUS304)及以上；

- ▲开关门方式：	电机驱动，一键式自动开关门；

- ▲安全联锁：	压力安全联锁，通过省级技术监督部门鉴定；门只有关闭到位，电源才能接通加热产生蒸汽；内室有压力，门无法打开，提供快开门安全联锁装置鉴定证书

- ▲门密封方式	自胀式门胶圈，采用透明医用硅橡胶模压而成；

- 控制阀：	自动控制阀：≥10个直动式电磁阀

- 泵：	"注水泵：≥2个具有自吸功能的电磁泵，并提供报关单；

- 计量泵：≥1个计量式注油泵；"

- ▲压力传感器：	独立安装压力传感器（非电路板安装式），并提供报关单；

- 蒸汽产生方式：	内置即时蒸发器，蒸汽质量好，无需外接蒸汽源；

- ▲储水装置：	内置单水箱；

- ▲水箱排水接头：	≥1个原装排水接头；

- ▲水质检测：	水箱内装有水质检测装置，当水质不符合要求时系统进行提示。

- 储油装置	内置油箱≥一个

- 散热器	内置≥3个散热风扇；

- ▲安全阀	内置后藏式安全阀；

- ▲操作方式	彩色触摸屏操作；一键启动，自动运行

- ▲控制方式	"采用PLC控制,模块化设计的专用灭菌器控制器；

- 高度集成化的PLC，采用MASTER系列高速处理器芯片，可实现0.1～0.9μS/步的高速运算处理；

- 水质检测功能：检测灭菌使用水质是否满足标准要求，当水质不符合要求时候，显示屏进行提示；

- 无线通讯功能：可以通过无线接收终端（选配）对设备进行监控和操作（启动、停止程序等），同时能够查看并记录设备的运行状态以及灭菌流程参数；"

- ▲界面显示：	全彩触摸屏：显示温度、压力、报警信息、支持多语言切换、支持无线通讯；

- 流程控制	清洗、注油、灭菌、排汽、干燥全过程自动控制；

- 周期计数器	六位数字显示，显示设备运行的周期次数；

- ▲记录方式：	"标配内置微型热敏打印机，在打印机缺纸情况可自动存储六个灭菌流程的数据，当安装打印纸后自动将数据打印出来；

- 带USB接口可选配U盘电子存储，显示屏可以自动存储四十个灭菌流程的数据。"

- 记录内容：	程序信息、程序运行阶段、程序运行转折点，各阶段温度、压力、时间、F0值等；

- 权限管理：	多级权限管理：可以通过设定密码，对操作员进行多级权限管理；

- 自校准功能	拥有一套完善的后台自校准系统，实现压力、温度等系统参数的校准，在不拆分仪器的情况下，使用权限工具可进行现场调节；

- 安全保护	"超温自动保护装置：超过设定温度，系统自动切断加热电源；

- 超压双重保护：超过设定压力自动报警功能；超过安全阀开启压力，安全阀开启泄压；

- 过流保护装置：设备电流过载时，过流保护动作，系统自动切断电源；

- 安全环防夹手：在关门的过程中，有外力（人手或其他异物）接触安全环，门会自动停止向下关闭转而向上开启，有效对人体进行保护。"

- 程序类型：	"134℃-4min:普通134℃程序  121℃-15min：普通121℃程序  134℃-18min：加强134℃程序"

- 装载装置：	一个门盖，可装载≥6把牙科手机

- 腔体尺寸：	≥Φ110×200

- 外形尺寸：	≥390×390×404/578

- 设备重量：	≥35kg

- 电源：	单相：AC 220V，50Hz

- 设备输入功率：≤	2.0kVA